## Slide 2: Even voorstellen
Onderzoek
Project
Arjan Droste
Marie-Claire ten Veldhuis
Remko Uijlenhoet
Marchien Boonstra
Sandra de Vries
Marit Bogert
Annie Breeuwsma
Rick Verkooij

## Slide 3: Programma
Marchien: Presentatie resultaten onderzoek datakwaliteit
Sandra: Uitleg nieuwe toevoeging: grondwatermetingen
Rick: Presentatie lopend onderzoek met grondwater-data
Afronding

## Slide 4
Marchien Boonstra
Delft Meet Regen:
Onderzoeksresultaten van masterscriptie over de kwaliteit van regenmetingen met persoonlijke weerstations
Begeleiding:
Dr. ir. Arjan Droste
Dr. ir. Marie-Claire ten Veldhuis
Dr. Marc Schleiss
30-05-2024

## Slide 5: Delft Meet Regen data
Bijna 50 stations sinds September 2023
Langere datareeks van kleine groep stations sinds 2021-2022
Kwaliteit van regenmetingen onderzoeken
  DMR data
  Experimentele data
DMR data beschikbaarheid December 2023
Introductie
  Het onderzoek
  Onderzoeksvragen
Regen meten
The Green Village
Deelnemers
Conclusies

## Slide 6
Hoe precies en betrouwbaar zijn de regenmetingen van de Alecto WS5500? En hoe verschillend zijn metingen uit verschillende opstellingen?
Introductie
  Het onderzoek
  Onderzoeksvragen
Regen meten
The Green Village
Deelnemers
Conclusies
Notes: Only 1st and 3rd question discussed today

## Slide 7
Kan de kwaliteit van de metingen worden verbeterd door data te filteren en te corrigeren?
Introductie
  Het onderzoek
  Onderzoeksvragen
Regen meten
The Green Village
Deelnemers
Conclusies
Notes: Only 1st and 3rd question discussed today

## Slide 8
Hoe beïnvloeden de eigenaren van weerstations de kwaliteit van de metingen?
Introductie
  Het onderzoek
  Onderzoeksvragen
Regen meten
The Green Village
Deelnemers
Conclusies
Notes: Only 1st and 3rd question discussed today

## Slide 9: Het meten van regen met ‘tipping buckets’
1.
2.
3.
4.
1 tip = 0.254 mm or 0.01 inch
Introductie
Regen meten
  Tipping buckets
  Metingen
The Green Village
Deelnemers
Conclusies
Notes: Take your time to explain this

## Slide 10: Metingen van weerstations
1 meting per ~5 minuten
Op Weather Observations Website
Introductie
Regen meten
  Tipping buckets
  Metingen
The Green Village
Deelnemers
Conclusies
Notes: Take your time to explain this

## Slide 11: Green Village experimenten
“Ideale” setup: 1,2,3 vergeleken met o.a. scheefstaande stations
Data van herfst 2023
Referentie met o.a. radar
Scheefstaande stations en obstakels voornaamste reden voor afwijkende metingen
Introductie
Regen meten
The Green Village
  Experiment
  Metingen
  Tipping volume
Deelnemers
Conclusions
Notes: Station 1 is used as a reference for the others

## Slide 12: Voorbeeld van regenmeting door Alecto station
Overschatting van ~10% vergeleken met KNMI meter
Vergelijkbaar patroon met KNMI data
Introductie
Regen meten
The Green Village
  Experiment
  Metingen
  Tipping volume
Deelnemers
Conclusies

## Slide 13: ‘Tipping volume’
Lager ‘tipping volume’ zorgt voor een overschatting van neerslag
Kantelbakje in werkelijkheid niet volledig geleegd
‘Tipping volume’ is ook anders bij een scheef station
Introductie
Regen meten
The Green Village
  Experiment
  Metingen
  Tipping volume
Deelnemers
Conclusies

## Slide 14: Interactie met DMR deelnemers
Vragenlijst in September 2023
Over onderhoud en monitoring van het weerstation, met foto’s van deelnemers
Complexe installatie met WiFi leidt tot missende data
Introductie
Regen meten
The Green Village
Deelnemers
  Interactie
  Onderhoud
  Variatie
  Datacontrole
Conclusies
Notes: Opportunity for metadata

## Slide 15: Onderhoud weerstations
Frequentie van onderhoud variabel
Te weinig data om duidelijke relatie tussen onderhoud en datakwaliteit aan te tonen
Introductie
Regen meten
The Green Village
Deelnemers
  Interactie
  Onderhoud
  Variatie
  Datacontrole
Conclusies

## Slide 16
Introductie
Regen meten
The Green Village
Deelnemers
  Interactie
  Onderhoud
  Variatie
  Datacontrole
Conclusies
Hoge variatie in plaatsing weerstations

## Slide 17
Ontbrekende data
Introductie
Regen meten
The Green Village
Deelnemers
  Interactie
  Onderhoud
  Variatie
  Datacontrole
Conclusies

## Slide 18: Kwaliteitscontrole van DMR data
Introductie
Regen meten
The Green Village
Deelnemers
Conclusies
  Kwaliteitscontrole
  Green Village
  Deelnemers
Kwaliteitsverbetering op basis van metingen van ‘buurstations’
Basiskwaliteit metingen al redelijk hoog

## Slide 19: The Green Village setup
Goede metingen vergeleken met KNMI, overschatting neerslag van ongeveer 10%
Mechanisme van kantelbakje waarschijnlijke oorzaak voor deze overschatting
Scheve stations en stations met veel obstakels (struiken, muur) zorgen voor meest afwijkende metingen
Introductie
Regen meten
The Green Village
Deelnemers
Conclusies
  Kwaliteitscontrole
  Green Village
  Deelnemers
Hoe precies en betrouwbaar zijn de regenmetingen van de Alecto WS5500? En hoe verschillend zijn metingen uit verschillende opstellingen?

## Slide 20: DMR deelnemers
Hoge individuele variatie tussen weerstations
Veel onderlinge verschillen in plaatsing van stations, frequentie van onderhoud
Door nieuwe data en meer deelnemers kunnen we dit volgend jaar beter onderzoeken
Missende of foutieve data: regelmatige onderhouds- en datacontroles
Gebruiksvriendelijkheid en datatoegankelijkheid kan verbeterd worden
Introductie
Regen meten
The Green Village
Deelnemers
Conclusies
  Kwaliteitscontrole
  Green Village
  Deelnemers
Hoe beïnvloeden de eigenaren van weerstations de kwaliteit van de metingen?

## Slide 21: Bedankt voor jullie deelname!

## Slide 22: Grondwatermetingen – plan 2024

## Slide 23: Title slide + image
Delft Meet Grondwater
Een analyse van grondwatermetingen met persoonlijke peilbuizen en weerstations | Rick Verkooij
Begeleiders: Arjan Droste en Luuk van der Valk
Betrokkenen: Sandra de Vries en Dirk Diederen

## Slide 24
peilbuis
Weerstation met neerslag meter
Weerstation en peilbuis
Voorbeeld van een meetlocatie

## Slide 25
Waar?

## Slide 26: Quote
Hoe?

## Slide 27: Quote
Waarom?
Droge zomers met lage grondwaterstand:
Natte winters met hoge grondwaterstand:
Bodemdaling in veengrondgebieden
Paalrot bij houten funderingen
Scheefzakken van ondiepe funderingen
Schade aan de natuur en landbouwgewassen (uitdroging)
Overstromingen
Slechte afvoer
Schade aan landbouw

## Slide 28: Quote
Enkele resultaten

## Slide 29: Quote
Enkele resultaten

## Slide 30: Quote
Hoe verder?
Meer peilbuizen in Delft
Meer onderzoek
Lokale verschillen in een stedelijke omgeving

## Slide 31: Afsluiter
Bedankt voor uw aandacht!
Delft Meet Grondwater | Rick Verkooij

## Slide 32: Sponswerking van Delft
Meer grondwatermetingen
Heeft vergroenen zin?

## Slide 33: Meetdag Infiltratie